附表1：                永煤集团总医院

医疗设备技术参数

| 设备名称 |  | 眼前节分析系统（干眼专用） | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备用途 |  | 可用于眼表疾病、干眼并发症及干眼全部检查项目，解决了传统检查手段无法全面、客观检查。 |  |  |
| 技 术 参 数 | 序号 | 技术参数 |  |  |
|  | 1 | 光 源：白色光；红外光；钴蓝光 |  |  |
|  | 2 | 显微镜类型：平行夹角式（伽利略型） |  |  |
|  | 3 | 显微镜总倍率：6X 10×；16×；25×；40× |  |  |
|  | 4 | 屈光度调节： -7D～+7D |  |  |
|  | 5 | ▲干眼装置与设备主体一体设计，在所有干眼检测项目中不需要更换部件，不需分拆； |  |  |
|  | 6 | 采集器：高清单反相机,图像分辨率：≥2400万像素 |  |  |
|  | 7 | ▲螨虫检查功能，可实现高清数码裂隙灯+干眼检查+螨虫检查三合一功能 |  |  |
|  | 8 | 软件：干眼七项检查，干眼类型划分及病因分析，以及干眼严重程度划分，引导干眼个性化治疗 |  |  |
|  | 9 | ▲泪河高度测量：可见光/红外光双模式拍照，可光学变倍拍照，非侵入式泪河高度测量，客观评估泪液分泌量 |  |  |
|  | 10 | ▲泪膜破裂时间：可见光/红外光双模式录像，计算首次、平均破裂时间、测量时长：≥15-25秒 |  |  |
|  | 11 | 脂质层等级评估：多等级模板对比，观察脂质层色彩、分部均匀度及流动性，标注脂质层厚度范围 |  |  |
|  | 12 | 睑板腺缺失量化分析：红外光拍照，自动计算睑板腺缺失百分比，量化评分等级，可光学变倍拍照 |  |  |
|  | 13 | 睑缘观察：可光学变倍拍照，图像尺寸：≥5184x3455 |  |  |
|  | 14 | 眼红分析：自动评估睫状、结膜充血程度，眼红国际标准分级 |  |  |
|  | 15 | 角膜染色观察：荧光素钠染色，具备拍照和录像两种模式 |  |  |
|  | 16 | 干眼并发症检查：无需更换设备，即可进行干眼并发症检查 |  |  |
|  | 17 | 眼前节检查：五种光学变倍拍摄，能够进行角膜横经、瞳孔直径以及角膜、晶体、玻璃体等项目检查 |  |  |
|  | 18 | 检查报告单：干眼七项检查项目，自动出报告， |  |  |
|  | 19 | ▲干眼治疗进展管理系统：干眼检查曲线进展图，实时跟进干眼治疗进展，方便临床医生实时跟踪治疗进展 |  |  |
|  | 20 | 网络化接口：带Dicom3.0接口，支持接入医院HISS或PASS系统，支持网络化医疗及远程会诊。 |  |  |