附表1：               永煤集团总医院

医疗设备技术参数

| 设备名称 |  | 超广角眼底相机 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备用途 |  | 用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据。 |  |  |
| 技 术 参 数 | 序号 | 技术参数 |  |  |
|  | 1 | 成像技术原理 |  |  |
|  | 2 | 采用BLFI宽线眼底成像技术生成眼底色彩眼底图像。 |  |  |
|  | 3 | 成像模式 |  |  |
|  | 4 | 成像拍摄。具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能，方便不同眼底层次诊断评估。 |  |  |
|  | 5 | 广波长范围500-633纳米绿自发荧光功能，检测630-750纳米范围吸收光的所有荧光团， |  |  |
|  | 6 | 广波长范围435-500纳米蓝自发荧光功能，检测532-650纳米范围吸收光的所有荧光团，用于观察黄斑变性中早期视网膜色素上皮层改变等。 |  |  |
|  | 7 | 具有立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况。 |  |  |
|  | 8 | 拍摄监视 |  |  |
|  | 9 | 采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，方便引导拍摄。 |  |  |
|  | 10 | 具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离。 |  |  |
|  | 11 | 拍摄角度 |  |  |
|  | 12 | 从眼球中心计算：广角成像模式≥133°，超广角成像模式200°，Montage拼图模式。 |  |  |
|  | 13 | 分辨率≤7.3微米 |  |  |
|  | 14 | 拍摄瞳孔直径最小值≤2.5毫米 |  |  |
|  | 15 | 工作距离：25毫米，从患者眼睛至镜头 |  |  |
|  | 16 | 屈光补偿范围：-24D至+20D连续可调 |  |  |
|  | 17 | 采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定。 |  |  |
|  | 18 | 自动功能：自动对焦，自动增益，自动识别眼别。 |  |  |
|  | 19 | 采集速度≤0.2秒 |  |  |
|  | 20 | 实时红外预览≥10帧/秒 |  |  |
|  | 21 | 仪器规格 |  |  |
|  | 22 | 配备一体化原厂主机电动升降台，人体工程学设计，方便轮椅患者检查。 |  |  |
|  | 23 | 输入功率：100–240伏交流电，50/60赫兹。 |  |  |