附表1：               永煤集团总医院

医疗设备技术参数

| 设备名称 |  | 眼科前后节光学相干断层扫描仪OCTA | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备用途 |  | 无创的广角眼部断层成像、血管成像。对玻璃体、视网膜和脉络膜相关疾病的观察及研究。眼后节断层成像及血流成像，用于眼底疾病诊断所需的定量与定性临床分析，眼前节断层成像及血流成像，用于屈光，白内障，角膜疾病等定量与定性临床分析。 |  |  |
| 技 术 参 数 | 序号 | 技术参数 |  |  |
|  | 1 | OCT成像技术：扫频源光学相干断层成像技术 |  |  |
|  | ★2 | OCT扫频光源波长840-1060nm |  |  |
|  | 3 | OCT扫描速度≥100,000 A-scans/s ，OCT轴向光学分辨率≤3.8um，横向光学分辨率（光学）：≤10um |  |  |
|  | ★4 | OCT眼底成像深度（所有扫描模式下）≥9mm（组织中），前节≥12mm，线扫描范围≥18mm，三维成像单次范围≥15mm*12mm |  |  |
|  | 5 | 眼底成像：共聚焦点扫描成像系统（cSSO共聚焦扫描高亮度眼底镜）；波长≤830nm |  |  |
|  | 6 | 具备OCT血流成像功能，单次血流成像范围≥15mm*12m |  |  |
|  | 7 | 具备血流拼图功能，自动拼接≥5张血流图像，血流成像拼图范围 ≥23.5mm*17.5mm，血流成像分辨率≤5.8μm/pixel |  |  |
|  | 8 | 具备基于深度学习的人工智能分层，分层调整可自动扩展范围 |  |  |
|  | 9 | 血流成像分层包含基础分层：浅层血管复合体、深层血管复合体、视网膜无血管层、脉络膜毛细血管层、脉络膜层，扩展分层：玻璃体层、放射状毛细血管网、浅层血管网、中层毛细血管网、深层毛细血管网。可增加全局用户自定义分层，每次打开数据直接显示用户自定义分层的OCTA enface分析。 |  |  |
|  | 10 | 具备全层去伪影功能，在OCTA及断层图像上的血流信号均可去除血流伪影，血流成像量化功能：血流密度、灌注面积、无灌注面积、FAZ大小、周长、近似圆指数等参数组合,量化数值可直接导出成表格 |  |  |
|  | 11 | 血流密度测量可选择排除大血管，具备对三维数据的视网膜、脉络膜、神经纤维等厚度分析，并能自动量化厚度值及导出数值表格 |  |  |
|  | 12 | 动态C-scan显示，C-scan平面可根据组织结构自适应变化，视盘三维扫描，神经纤维层厚度分析可调整ONH中心位置，自动量化杯盘比、神经纤维厚度、视杯视盘面积、盘沿面积等组合参数，具备神经纤维厚度正常值对比分析功能 |  |  |
|  | 13 | 可对视网膜脱离进行分析，自动量化PED的大小及体积，对视网膜下积液自动识别并计算面积体积，对脉络膜大中血管进行自动识别并计算血管体积及血管指数 |  |  |
|  | 14 | 扫描模式：单线扫描、多线扫描、星形扫描、黄斑及视盘3D成像及血流成像扫描；精确随访：黄斑、青光眼随访扫描。 |  |  |
|  | 15 | 扫描模式调节：长度、间距、位置、角度均可调节；可根据用户习惯自定义常用扫描模式 |  |  |
|  | 16 | 可自定义量化图形，如圆形、网格、ETDRS环大小等，并导出量化数据表格，用于统计分析 |  |  |
|  | ★17 | 具备AI高级分析软件 |  |  |
|  | 18 | 角膜到晶体后表面一次成像，可显示双侧房角及全景前房 |  |  |
|  | 19 | 具备小梁虹膜空间面积、房角开放距离、小梁虹膜夹角、房角隐窝面积、前房深度等参数测量功能 |  |  |
|  | 20 | - 具备ICL观察及拱高测量、泪河高度测量功能、角膜瓣厚度测量、角膜上皮层自动分割及厚度量化、角膜地形图及屈光力四联图分析功能、圆锥角膜分析功能 |  |  |