附表1：    永煤集团总医院医疗设备技术参数

| 设备名称 |  | 干眼恒温熏蒸治疗仪（眼科） | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备用途 |  | 该产品用于睑板腺功能障碍为主的干眼症患者的治疗。 |  |  |
| 技 术 参 数 | 序号 | 技术参数 |  |  |
|  | 1 | - 治疗模式：恒温热熏、恒温冷熏 |  |  |
|  | 2 | - 恒温冷熏温度范围：7℃～15℃，误差±1℃ |  |  |
|  | 3 | - 恒温热熏温度范围：40℃～44℃，误差±1℃ |  |  |
|  | 4 | - 出雾等级：1-3档可调 |  |  |
|  | 5 | 安全装置：当治疗仪喷雾口温度超过45℃或低于6℃时，治疗仪会有安全保护，有提示声音 |  |  |
|  | 6 | - 工作时间设定：15分钟、20分钟、25分钟和30分钟四个时间档位，误差均在±30S |  |  |
|  | 7 | - 设备具有保护功能，当雾化盒缺水时,治疗仪具备自动关闭功能 |  |  |
|  | 8 | 外观设计：主机一体化设计 |  |  |
|  | 9 | 温度监测：出雾口具备温度全程安全监测，保证整个治疗过程的安全性 |  |  |
|  | 10 | 显示触屏：全触控屏中文显示 |  |  |
|  | 11 | 治疗结束：有提示声音 |  |  |
|  | 12 | - 雾化水槽和主机采用分体设计 |  |  |
|  | 13 | 搭载臭氧消毒机支持管道消毒 |  |  |
|  | 14 | 电气安全符合GB 9706.1-2007的要求 |  |  |
|  | 15 | 电磁兼容符合YY 0505-2012的要求 |  |  |